# Projet PCG: les choix et pourquoi

Master 2 IIA, Optimisation des modèles. Pour chaque choix : ce qu’on a retenu, et la raison. Les chiffres viennent de results.csv et des essais décrits plus bas.

# 1. Les données

3 240 enregistrements de sons cardiaques répartis en 6 bases (a à f), dont 20,5 % d’anormaux. La part d’anormaux varie beaucoup d’une base à l’autre :

| Base | Enregistrements | Anormaux | % anormaux |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 409 | 292 | 71 % |
| b | 490 | 104 | 21 % |
| c | 31 | 24 | 77 % |
| d | 55 | 28 | 51 % |
| e | 2141 | 183 | 9 % |
| f | 114 | 34 | 30 % |

On garde tous les enregistrements, y compris les 364 de mauvaise qualité. C’est un choix provisoire, à tester plus tard.

Le sujet annonce 3 153 enregistrements, le dossier en contient 3 240 : écart non expliqué.

La base ne contient pas d’identifiant patient : on ne peut pas découper par patient.

# 2. Métrique : MAcc

MAcc = (sensibilité + spécificité) / 2, calculée par enregistrement. C’est la métrique officielle du challenge. Elle est préférable à la précision simple : avec 20 % d’anormaux, répondre « toujours normal » donnerait 80 % de précision mais seulement 0,5 de MAcc.

# 3. Découpage des données

| Découpage | Principe | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Une base en test (« LODO ») | On teste sur une base entière jamais vue à l’entraînement. Recommandé par les organisateurs du challenge (Clifford et al., 2016). | Mesure honnête de la généralisation |
| Plis aléatoires (5 plis) | Découpage au hasard, stratifié par base et classe. Utilisé par les autres équipes (Potes, Rubin). | Comparer des modèles entre eux |

Dans les deux cas, 15 % du train sert de validation (arrêt de l’entraînement). Limite : avec les plis aléatoires, un même patient peut être dans le train et le test, donc le score est probablement trop optimiste.

Le dossier « validation » du jeu de données n’est pas utilisé comme test : ses 301 fichiers sont déjà dans le jeu d’entraînement.

# 4. Prétraitement

| Étape | Choix | Raison |
| --- | --- | --- |
| Fréquence | 2 000 Hz → 1 000 Hz | Les bruits du coeur sont sous 400 Hz |
| Filtre | Passe-bande 20-400 Hz | Garde la bande utile, enlève le bruit |
| Normalisation | Moyenne 0, écart-type 1 | Annule le gain du capteur |
| Fenêtres | 2,5 s, recouvrement 50 % | Compromis testé : voir ci-dessous |
| MFCC | 13 coefficients, 26 filtres Mel | Représentation compacte : matrice 13 × 75 |

Les MFCC sont codés en numpy pur pour pouvoir être retraduits en C sur le microcontrôleur. Vérification : l’écart avec librosa est de 2e-7.

Taille de fenêtre. La littérature n’est pas unanime : Nilanon utilise 5 s (la durée du plus court enregistrement), Langley analyse les 5 premières secondes, Rubin utilise 3 s. On a donc comparé 2,5 s, 3 s et 5 s dans les mêmes conditions (mêmes plis et réglages, 2 graines, 3 plis aléatoires et 2 plis LODO). Règle fixée avant les essais : on prend une fenêtre plus grande seulement si elle gagne plus d’un point de MAcc sans dégrader le LODO ; sinon on garde la plus petite, qui coûte moins sur la carte.

| Fenêtre | MAcc plis aléatoires | MAcc LODO | Taille d’entrée |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 s | 0,874 ± 0,013 | 0,554 | 75 instants |
| 3 s | 0,877 ± 0,010 | 0,558 | 90 instants |
| 5 s | 0,862 ± 0,018 | 0,541 | 153 instants |

Décision : 2,5 s. Les 5 s sont un peu moins bons et coûtent environ deux fois plus de calcul. Les 3 s gagnent 0,3 point, ce qui est inférieur à l’écart entre deux graines (environ 1 point). Détail des essais dans results_fenetres.csv.

# 5. Modèle : TC-ResNet8, largeur ×0,5

Réseau de convolutions 1D avec 3 blocs résiduels (Choi et al., 2019), conçu pour l’audio embarqué. Les 13 MFCC sont les canaux, les convolutions glissent dans le temps.

16 169 paramètres et 0,28 million de MACs par fenêtre : assez petit pour un microcontrôleur.

Test de bon fonctionnement : le réseau mémorise 128 fenêtres à étiquettes aléatoires (perte 0,70 → 0).

# 6. Entraînement

Perte : entropie croisée binaire avec la classe « anormal » pondérée. Elle donne le même résultat que la Focal Loss (0,872 contre 0,867), en plus simple.

Arrêt anticipé (patience 5) sur le MAcc de validation. Optimiseur Adam, taux 1e-3, lots de 128.

Décision par enregistrement : moyenne des probabilités de ses fenêtres, seuil 0,5. Régler le seuil sur la validation n’apportait rien (0,872 contre 0,870), donc on garde le seuil fixe.

# 7. Résultats

| Découpage | MAcc test | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Plis aléatoires | ≈ 0,87 | Probablement trop optimiste (fuite patient possible) |
| Une base en test (moyenne des 6) | ≈ 0,53 | Proche du hasard |

Le modèle apprend bien (0,87), mais il généralise mal d’une base à l’autre. C’est connu sur ce jeu de données : l’algorithme de référence des organisateurs obtient 0,59 avec le même découpage.

# 8. Pourquoi ça échoue entre bases

On a entraîné le même réseau à deviner la base d’origine à partir des MFCC : il y arrive à 96,5 %, même en ne regardant que les enregistrements normaux (97,5 %). Le réseau peut donc gagner des points en reconnaissant le capteur ou la base plutôt que la maladie, d’autant que la part d’anormaux change d’une base à l’autre. C’est une explication plausible, pas une preuve.

Deux corrections essayées n’ont pas aidé (MAcc, moyenne des 6 bases) :

| Essai | Résultat | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Modèle de base | 0,53 | Référence |
| Retirer la moyenne de chaque fenêtre | 0,50 | Rejeté |
| Pondérer pour équilibrer chaque base | 0,52 | Rejeté |

# 9. Pour la suite

On propose de rapporter les deux découpages dans le papier et d’utiliser les plis aléatoires pour comparer les modèles (TC-ResNet-PCG, DS-CNN, versions compressées). Cela laisse le temps pour la compression et le déploiement sur la carte.

Précautions : un seul entraînement par configuration, donc seules les grandes différences sont fiables. Les plis c et d sont trop petits pour être stables.